# ANALIZA INSTRUMENTALNA

## Spektrofotometria

### Oznaczanie zawartości Fe (III) metodą spektrofotometryczną za pomocą kwasu sulfosalicylowego

Przygotowanie krzywej wzorcowej

1. Podstawowy roztwór żelaza(III)   (1mg/cm3 roztworu)

Rozpuścić 0,8630g Fe(NH4)(SO4)212H2O w wodzie destylowanej z dodatkiem 0,5 cm3 stężonego kwasu siarkowego i rozcieńczyć roztwór wodą w kolbie miarowej o pojemności 100 cm3.

2. Roboczy roztwór żelaza(III)   (510-2 mg Fe/cm3 roztworu)

5 cm3 roztworu podstawowego przenieść ilościowo do kolby miarowej 
o pojemności 100 cm3 i uzupełnić 0,01 n roztworem H2SO4 do kreski.

3. Wzorcowe roztwory żelaza(III)

Do kolbek miarowych o pojemności 50 cm3pobrać ilościowo odpowiednio: 5, 7, 9, 11, 15, 20 cm3 roztworu roboczego. Do każdej kolbki dodać po 10 cm3 wody destylowanej, 1 cm3 roztworu HNO3 (1:1), 1 cm3 2n H2SO4 oraz 10 cm3 5% roztworu kwasu sulfosalicylowego, a następnie uzupełnić wodą destylowaną do kreski. Roztwory dokładnie wymieszać. Przygotować również roztwór ślepej próby.

4. Pomiary absorbancji roztworów wzorcowych.

Dokonać pomiarów absorpcji promieniowania dla roztworów wzorcowych żelaza (III). Dla każdego stężenia wykonać trzy powtórzenia. =510 nm.

Wykonanie ćwiczenia

Roztwór otrzymany w kolbie miarowej dopełnić wodą destylowaną do objętości 100 cm3 i wymieszać. Pobrać 20 cm3 do kolbki o pojemności 50 cm3 następnie dodać 10 cm3 wody destylowanej, po 1 cm3 roztworu HNO3 (1:1) i roztworu H2SO4 2n oraz 10 cm3 5% kwasu sulfosalicylowego. Uzupełnić wodą destylowaną 
i dobrze wymieszać. Zmierzyć absorbancję tego roztworu stosując jako odnośnik ślepą próbę.

Obliczenia

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego (według wskazówek prowadzącego zajęcia) dokonać obliczeń parametrów K i C krzywej wzorcowej postaci: Absorbancja = K Stężenie Fe + C. Na podstawie pomiaru absorbancji, obliczyć stężenie żelaza w roztworze badanym. Proszę pamiętać o kolejnych rozcieńczeniach.

Dane do obliczeń:

| Krzywa wzorcowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie |  | ABSORBANCJA |  |  |
| mg Fe/ml | I POMIAR | II POMIAR | III POMIAR | ŚREDNIA |
| 5,00E-03 | 0,104 | 0,104 | 0,105 | 0,104 |
| 7,00E-03 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| 9,00E-03 | 0,187 | 0,188 | 0,187 | 0,187 |
| 1,10E-02 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| 1,50E-02 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 2,00E-02 | 0,421 | 0,420 | 0,421 | 0,421 |

| Analiza próbki: |  | ABSORBANCJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I POMIAR | II POMIAR | III POMIAR | ŚREDNIA |
|  | 0,262 | 0,263 | 0,262 | 0,262 |